经皮黄疸仪参数

1.精密度（重复性）：RSD＜2%；

2.液晶显示带背光，方便夜间检测；

3单位：mg/dl、µmol/L（根据需要可随时切换）；

4.自动计算2～5次的平均值，测量值和平均值同时显示；

5.仪器外形尺寸（mm）：157（长）×56.5（宽）×23（厚）；

6.仪器重量：含电池组仅重163g

7.自动校准、性能稳定、可靠

8.使用寿命长、能量消耗低

9.不抽血、无痛苦、无感染

10.紫外线专利滤除技术，避免了对婴儿皮肤的伤害

11.采用人体工程学，体积小、重量轻、易携带，操作简单

12.光源：氙闪光灯

13.测量方式：光反射式，蓝、绿光比较

14.测量精度(σ)：±1mg/dl或±17 µmol/L；

15.测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425 µmol/L

16.数值：3位数字直接读取，无需对照表换算

17.示值误差：00-15±1  16-25为±1.5

18.开机时间：开机即可检测，无需等待

19.电源：4.8V可充电电池组

20.测量次数：一次充电1.5小时可测量1000次以上

21.校验盘：对白色屏显示00.0或00.1，对黄色屏显示20.0±1

22.省电模式：5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机